|  | DIVISÃO HIDRÁULICA Certificado de Calibração | DOCUMENTO METROLÓGICO NBR ISO/IEC 17025:2017 |
| --- | --- | --- |

| CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: LVK-2607024 | PÁGINA 01/02 |
| --- | --- |

Identificação do instrumento calibrado

| Instrumento | Totalizador de Volume | Tipo | Hidrômetro |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca | TechMeter | Modelo | WPH-150 |
| Fabricante | TechMeter Instrumentação Industrial Ltda | Indicador | WPH-150 |
| Nº de Série | L24HA0006 | TAG | Não possui |
| Faixa de Calibração | 35.000 ~ 150.000 L/h | Local de Calibração | Lab. TechMeter 01 |
| Data da Calibração | 07/07/2026 | Proposta | KK26-008537-REV1 |
| Distribuidor responsável | Cofermeta S.A. – Div. Hidráulica | Cliente / Destinatário | _______________________ |

Padrões utilizados para calibração

| Código | Tipo | Lab. Responsável | Nº Certificado | Calibração | Validade |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LVT-L-001 | Totalizador Volumétrico | ACCI | V25694-1 | 25/11/2024 | 25/11/2026 |
| LVT-L-002 | Totalizador Volumétrico | ACCI | V25694-2 | 25/11/2024 | 25/11/2026 |

Condições ambientais e do fluido

| Pressão Atm. | Temp. Ambiente | Umidade | Fluido | Densidade | Temp. Fluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 915,5 hPa | 21,2 °C | UR 52,0% | Água | 997,82 kg/m³ | 21,4 °C |

Procedimento de calibração

A calibração é executada pelo método de comparação do volume ou da massa de água que circula pelo medidor sob calibração em conjunto com medidor padrão calibrado, conforme a norma NBR ISO/IEC 17025:2017.

Como procedimento padrão do laboratório, são calibrados os pontos correspondentes a 0, 25, 50, 75 e 100% da faixa configurada do instrumento, ou conforme acordado previamente.

O presente certificado atende aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2017 e é válido apenas para o instrumento de medição identificado neste documento, não se estendendo a outros instrumentos, ainda que similares.

O erro de medição é determinado conforme a seguinte equação:

Erro (%) = ((Valor indicado [medidor] − Valor corrigido [padrão]) / Valor corrigido [padrão]) × 100

Os valores declarados de vazão instantânea, totalização e erro correspondem à média de três medidas.

A incerteza expandida relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Para k = 2, a distribuição é Normal.

Os resultados relatados são válidos nas condições de calibração. Cabe ao usuário estimar as mudanças nos resultados aqui apresentados ao utilizar o medidor em condições diferentes daquelas em que foi calibrado, bem como as contribuições adicionais de incerteza.

|  | DIVISÃO HIDRÁULICA Certificado de Calibração | DOCUMENTO METROLÓGICO NBR ISO/IEC 17025:2017 |
| --- | --- | --- |

| CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: LVK-2607024 | PÁGINA 02/02 |
| --- | --- |

Resultado da calibração

| Vazão de Referência [L/h] | Valor Medidor [L] | Valor Padrão [L] | Erro [%] | Incerteza (U) [%] | Fator de abrangência (k) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.000,00 | 1.178,54 | 1.167,776 | 0,92 | 0,50 | 2,00 |
| 75.000,00 | 2.551,75 | 2.529,741 | 0,87 | 0,50 | 2,00 |
| 150.000,00 | 5.102,58 | 5.057,970 | 0,88 | 0,50 | 2,00 |

Curva de erro x vazão de referência

Responsável pela calibração

|  | ASSINATURA DIGITAL Assinado de forma digital por Cauã Pereira Dados: 2026.07.07 11:33:35 -03'00' Laboratório: TechMeter 01 · NBR ISO/IEC 17025:2017 |
| --- | --- |

Responsável pela distribuição

| Razão social | COFERMETA S.A. – DIVISÃO HIDRÁULICA |  |
| --- | --- | --- |
| CNPJ | 17.281.973/0003-00 |  |
| Endereço | Rua dos Goitacazes, 1600 – Barro Preto – Belo Horizonte/MG – CEP 30190-052 |  |
| Telefone | (31) 3290-2200 · Vendas: vendasbalcao@cofermeta.com.br |  |
| WhatsApp | (31) 98303-6638 · wa.me/5531983036638 |  |
| Condição | Responsável pela distribuição do instrumento identificado neste certificado. |  |

FIM DO CERTIFICADO